政府采购项目

项目编号: CG2020-124ZBWD408-04

西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心仪器设备升级改造项目

公开招标文件

陕西万德招标有限公司

二〇二〇年十一月

目  录

第一部分  公开招标公告	3

第二部分  投标人须知	8

第三部分  采购需求	38

第四部分  商务要求	51

第五部分  合同条款(参考格式)	54

第六部分  投标文件格式	59

温馨提示：投标前请认真阅读本招标文件！

- 第一部分  公开招标公告

- 项目概况

西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心仪器设备升级改造项目 招标项目的潜在投标人应在陕西万德招标有限公司招标部（西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座15层B区）获取招标文件，并于2020年12月11日 10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG2020-124ZBWD408

项目名称：西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心仪器设备升级改造项目

预算金额：295.0000000 万元（人民币）

采购需求：

本项目性质：财政资金；项目用途：自用；本项目共分为4个包采购农业资源与环境科学实验教学示范中心仪器设备1批，已做进口论证，允许采购进口产品, 采购预算：295.00万元，其中01包采购预算：60.40 万元，02包采购预算：71.18 万元，03包采购预算：132.20 万元，04包采购预算：31.22 万元（具体内容和要求详见招标文件）。

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 电子天平（万分之一） | 12台 |
|  | 2 | 电子天平（百分之一） | 12台 |
|  | 3 | 数显电热恒温油浴锅 | 2台 |
|  | 4 | 隔水式恒温培养箱 | 2台 |
|  | 5 | 恒温摇床 | 1台 |
|  | 6 | 全自动不锈钢发酵罐系统 | 1套 |
| 02 | 1 | 球磨机 | 4台 |
|  | 2 | 土壤团粒结构分析仪 | 7台 |
|  | 3 | PH计 | 10台 |
|  | 4 | pH-电导率-盐度计 | 1台 |
|  | 5 | 叶绿素测定仪 | 2台 |
|  | 6 | 紫外可见分光光度计 | 6台 |
|  | 7 | 植物营养测定仪 | 2台 |
|  | 8 | 土壤肥料养分速测仪 | 3台 |
|  | 9 | 无人机 | 2套 |
|  | 10 | RTK（GNSS接收机） | 2套 |
|  | 11 | 铝模块自动消化装置 | 9套 |
|  | 12 | 瓶口移液器 | 4台 |
|  | 13 | 瓶口移液器 | 4台 |
| 03 | 1 | 土壤碳通量自动测量系统 | 2套 |
|  | 2 | 激光粒度仪 | 1台 |
|  | 3 | 铂金坩埚 | 20个 |
|  | 4 | 山区配套地形图 | 1套 |
|  | 5 | Hydrus-3D软件 | 1套 |
| 04 | 1 | 垃圾焚烧实验装置 | 1套 |
|  | 2 | 生物质热解试验装置 | 1套 |
|  | 3 | 厨余垃圾好氧堆肥综合实验装置 | 6套 |
|  | 4 | 有机物厌氧发酵实验装置 | 2套 |
|  | 5 | 电子废物固化处理设备 | 1套 |
|  | 6 | 破碎与分选实验装置 | 1套 |
|  | 7 | 干燥脱水装置 | 1套 |
|  | 8 | 污泥比阻装置 | 1套 |

合同履行期限：01包/02包/03包:国产30个日历日、进口90个日历日 04包：30个日历日

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（5）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（6）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）、03包投标人所投核心产品为进口产品的，须提供产品制造厂家对投标产品（核心产品）的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；

（3）、须提供投标人代表资格证明；

（4）、投标人或其法定代表人未被列为失信被执行人；

（5）、本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者为划分标段的同一采购项目投标。违反规定的，其投标均无效。

三、获取招标文件

时间：2020年11月20日 至 2020年11月26日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：陕西万德招标有限公司招标部（西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座15层B区）

方式：投标人购买招标文件时请提供单位介绍信及本人身份证复印件(均加盖单位公章)。

售价：￥300.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月11日 10点30分（北京时间）

开标时间：2020年12月11日 10点30分（北京时间）

地点：西安市南二环西段21号（南二环与朱雀大街环岛十字西北角）华融国际商务大厦A座15层B区陕西万德招标有限公司会议室1

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、招标文件售价：人民币300元/包，招标文件售后不退，投标资格不能转让。

2、本公开招标公告期限为自发布之日起5个工作日

3、本项目技术负责人联系方式：张红 18991293721

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：西北农林科技大学

地址：陕西杨凌邰城路3号

联系方式：谭荣花、傅强029-87082444

2.采购代理机构信息

名 称：陕西万德招标有限公司

地　址：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座15层B区

联系方式：曹国霞、张静、戚洪良029-82309222/82309333转801

3.项目联系方式

项目联系人：曹国霞、张静、戚洪良

电　话：029-82309222/82309333转801

温馨提示：购买招标文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。

# 第二部分  投标人须知

第一章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （最高限价） | 人民币31.22 万元 投标报价超出采购预算（最高限价）的，按无效文件处理。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 5 | 报价采用币种 | 人民币。 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法（详见招标文件第二部分） |
| 7 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：投标人须在投标保证金交纳截止时间前向代理机构递交人民币陆仟元整（￥6000.00元）的投标保证金，投标保证金应在保证金交纳截止时间前到帐。 2、投标保证金交纳截止时间：于2020年12月11日 10:30前（北京时间） 3、投标保证金交纳方式：非现金形式，以投标人名称在招标文件规定时间内向陕西万德招标有限公司指定账户交纳。保证金交纳时间以到账时间为准。请务必在转款时在摘要处注明项目编号（若有分包，注明包号），同时请电话咨询是否到账：029-82309222转812。 4、投标保证金交纳账户名称：陕西万德招标有限公司 开户行：中国工商银行西安高新路支行 帐 号：3700028719200127560 5、投标人未按照招标文件规定交纳投标保证金的，投标无效。 |
| 8 | 履约保证金 | 中标人在签订合同前向采购人交纳中标总金额的5%作为履约保证金，待项目验收合格质保期满12 个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次支付（无息）。 户 名：西北农林科技大学 账 号：102810820826 开户行：中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 |
| 9 | 付款方式 | 1 、国产产品支付方式： 采购人在货物验收合格（签署验收单）安装调试运转正常后一次性支付合同款的100%，中标人在签订合同前向采购人交纳中标总金额的5%作为履约保证金，待项目验收合格质保期满12 个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后在10个工作日内通过银行电汇方式付给乙方全额货款（无息）。 2、设备运行满12个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次性 向中标人退还履约保证金（无息）。质量保证期内，若设备运行出现问题，中标人应及时提供服务，从问题被彻底排除之日算起，质量保证期顺延。 3、因项目拨款审核审批环节较多，有可能不会及时足额到位，中标人应予以谅解，并不得以此为由影响供货及追究采购人责任。资金一旦到位，采购人将及时予以支付。 4、中标人应随时向采购人使用部门单位报告项目执行进展情况。 |
| 10 | 现场勘查、标前答疑会 | 1、不组织。采购人认为有必要的，另行书面通知。 2、投标人根据自身情况及需要，自行组织踏勘（一切费用自理）。 |
| 11 | 项目勘察及技术负责人联系方式 | 1、联 系 人：张红 2、联系电话：18991293721 |
| 12 | 国家规定的优先、强制采购范围 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，投标人必须提供相关证明材料；若未提供，投标人自行承担由此带来的后果。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。 |
| 13 | 中小企业政策的说明 （监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） | 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件及相关证明资料，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件及相关证明资料，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 |
| 14 | 招标服务费 | 以中标金额作为计算基数,参照国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534号)规定，服务费在标准的基础上下浮35%，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 招标代理服务费支付方式：银行转账或汇款 名 称：陕西万德招标有限公司 开户行：中国银行西安南二环支行 帐 号：103673241394 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注:1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.0%=1万元 (500-100)万元×0.7%=2.8万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75万元 (5000-1000)万元×0.35%=14万元 (6000-5000)万元×0.2%=2万元 合计收费=1＋2.8＋2.75＋14＋2=22.55(万元) 因本项目服务费在标准的基础上下浮35%，故最终招标服务费=22.5(万元) ×（1-35%）=14.625(万元) |

第二章 总则

### 一、适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、名词解释

1、采购人: 西北农林科技大学

2、采购代理机构：陕西万德招标有限公司

3、投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4、投标人代表：是指参加投标竞争中代表投标人的法定代表人或者是其被授权人，投标人代表是唯一的。

三、特殊情形

1、特殊情形：指具有独立承担民事责任能力的其他组织或自然人。

2、特殊情形规定

2-1、本招标文件资格资信证明文件要求的“信用中国”和“中国政府采购网”截图只适用于企业法人。

2-2、其他组织：

①、事业单位参加投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法人签字处可以是事业单位的法人签章；

②、分公司参加投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法人签字处可以是分公司的负责人签字；

③、个体户参加投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法人签字处可以是其经营者本人签字；

2-3、自然人：自然人投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求盖公章处可以是自然人本人的手印；不接受自然人授权他人参加投标。

四、充分、公平竞争保障措施

1、 提供相同品牌产品处理

1-1、 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本标段采购项目核心产品为：生物质热解试验装置、厨余垃圾好氧堆肥综合实验装置和有机物厌氧发酵实验装置。

1-2、 采用综合评分法的采购项目。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

3、前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

4、利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

第三章  招标文件

一、招标文件的组成及注意事项

1、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括目录中所列共六部分内容。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，按照招标文件的要求编制投标文件。在投标文件中对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或未对招标文件作出实质性响应，将被视为无效投标文件。

3、投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

4、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

5、凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标人自行承担。

二、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

2、采购人在投标截止时间15日前，可以以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有合格的投标人，同时在中国政府采购网上发布变更公告。该澄清或者修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。由于投标人未按要求下载相关文件，或未及时关注变更公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

3、投标人若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，投标人在获取招标文件次日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构以书面形式予以答复。

4、无论是采购代理机构主动对招标文件进行必要的修改，或根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，都以书面形式或通过投标人报名时备注的电子邮箱发送至所有合格的投标人，投标人在收到文件后，以书面形式给予确认。如投标人未给予书面回复，则视为收到并认可澄清或修改的内容。

5、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人，并在原信息发布媒体上发布变更公告。

第四章  投标文件

一、投标人的资格、资信证明文件

1、须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3、须提供投标人代表资格证明；

4、投标人或其法定代表人未被列为失信被执行人；

5、投标保证金交纳凭证。

注：

①以上内容为合格投标人的必备要求，合格条件详见本部分第五章“合格投标人资格、资信证明文件审查”的要求。

②各投标人须在投标截止时间之前提供上述资格、资信证明文件并单独密封与投标文件同时递交。

③投标人自行承担因以上内容缺项或某项达不到要求的而不得进入评标的后果。欠缺其中任何一项或未按要求封装的，按无效文件处理。投标人须保证资质文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由投标人承担法律责任。

二、投标文件的组成

1、各投标人应根据招标文件的规定和要求编制投标文件。

2、投标文件包括：投标文件应至少包括商务部分和技术部分。

2-1、商务部分

投标人按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现负偏离，否则，将被视为无效投标文件。包含以下内容：

2-1-1、投标函；

2-1-2、开标一览表；

2-1-3、投标分项报价表；

2-1-4、投标人的资格、资信证明文件（在投标文件中附一套加盖投标人公章（鲜章）的复印件）；

2-1-5、商务响应偏离表；

2-1-6、采购人列明需要提供的其他文件和资料。

2-2、技术部分

投标人按照招标文件要求，针对本项目的货物或服务要求作出实质性响应。包含以下内容：

2-2-1、招标文件要求的技术方案和总体建设要求；

2-2-2、技术响应偏离表；

2-2-3、技术响应佐证资料；

2-2-4、投标人认为需要提供的其他文件和资料；

2-2-5、招标文件要求的其他文件和资料。

注：技术响应佐证资料可以是生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图、能证明产品来源渠道合法和质量保证完善的文件等），所有证明资料表述必须一致。

3、投标人应对招标文件的商务和技术要求作出响应，优于和偏离处均须做出注明和说明。

4、各投标人须对以下内容做出承诺

4-1、必须根据招标文件要求进行生产、供货、安装、调试及培训等；

4-2、非经采购人同意，不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；

4-3、接受采购人委托的相关单位对设备内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

5、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

6、投标文件填写说明

6-1、投标文件格式：投标人提交的投标文件应当使用招标文件规定的格式编写，投标人认为有必要补充说明的，可根据实际情况扩展装订成册。

6-2、开标一览表为开标大会上唱标的内容，要求按格式填写。若投标人填写有误，采购代理机构将默认为招标文件要求格式。

7、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8-3、投标报价

投标报价=设备价（含税）＋运输费+安装费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

8-4、投标人须对《采购需求》中任何货物需求和服务要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

8-5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

8-6、最低报价不是中标的唯一依据。

9、投标期间一切费用自理。

10、投标有效期

10-1、投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10-2、本项目投标有效期为投标截止时间届满后90个日历日。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得少于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

10-3、因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

10-4、因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

三、投标保证金

1、投标保证金金额：投标人须在投标保证金交纳截止时间前向代理机构递交人民币陆仟元整（￥6000.00元）的投标保证金，投标保证金应在保证金交纳截止时间前到帐。

2、投标保证金交纳截止时间：于2020年12月11日 10:30前（北京时间）

3、投标保证金交纳方式：非现金形式，以投标人名称在招标文件规定时间内向陕西万德招标有限公司指定账户交纳。保证金交纳时间以到账时间为准。请务必在转款时在摘要处注明项目编号（若有分包，注明包号），同时请电话咨询是否到账：029-82309222转812。

4、投标保证金交纳账户名称：陕西万德招标有限公司

开户行：中国工商银行西安高新路支行

帐  号：3700028719200127560

5、投标人未按照招标文件规定交纳投标保证金的，投标无效。

6、退还保证金程序：

6-1、未中标单位：我司将在中标通知书发出之日（结果公告期满次日）起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，各投标人可自行查账，若项目中标通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打我公司财务部电话查询。

6-2、中标单位：我司将在收到中标单位提供的采购合同（原件或复印件每页加盖中标单位公章一份）后5个工作日内退还中标单位的投标保证金。若5个工作日未收到保证金的，可拨打我公司财务部电话查询，查询电话：029-82309222转812

7、如投标发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

7-1、投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

7-2、投标人在投标文件中提供虚假材料的；

7-3、中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的。

四、投标

1、投标文件的制作、装订及签署

1-1、投标文件一式六份，其中正本一份、副本四份和电子文件（U盘）一份。另须提交用于唱标的“开标一览表”一份和用于资格审查的“资格、资信证明文件”一份。“正本、副本、开标一览表和资格、资信证明文件”均须单独密封，且正、副本分别各自装订成册，并加盖骑缝章，电子版放置“正本”密封袋内。

1-2、投标文件的正本和副本均须编制目录和页码，采用A4纸的书籍（左侧胶装）方式装订。投标文件如果正本与副本不符，以正本书面投标文件为准。

1-3、投标文件的签署及规定

1-3-1、投标文件的各项资料均应遵守本招标文件的规定。

1-3-2、投标人应填写全称，同时加盖投标人公章。

1-3-3、投标文件必须由投标人代表签字或盖章。

1-3-4、投标文件应按招标文件给定的投标文件格式制作，要求加盖投标人公章并经投标人代表签字或盖章。

1-3-5、投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须在修改处加盖投标人公章（鲜章）及投标人代表签字或盖章确认。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

注：投标人自行承担其投标文件未按招标文件的要求制作、装订及签署将被视为无效投标文件的风险。

2、投标文件的密封和递交

2-1、投标文件的密封

投标时，投标人应自行将投标文件的正副本及开标一览表各自分装。各标袋上应写明项目名称、编号、投标人名称及“正本”/“副本”/“开标一览表”字样，并注明“开标时启封”。各封装袋密封完好（封袋不得有破损），加贴封条，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和投标人代表印章(或签字）。

2-2、投标文件的递交

2-2-1、投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

2-2-2、采购代理机构仅负责投标文件的接收（开标一览表、正副本及资格资信证明文件）、密封审查和记录工作。

2-2-3、递交完毕的投标文件任何人不得擅自拆封、调换和退回。

2-2-4、递交投标文件截止时间止，若收到的投标文件少于3家，采购人将报请监督管理机构批准变更招标方式或择日重新组织招标；

注：逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收。

3、投标文件的补充、修改与撤回：

3-1、投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

3-2、投标人提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构影像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人。

3-3、撤回投标文件应以书面形式由有权人（投标人代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有投标人代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前送达陕西万德招标有限公司为准。

3-4、投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

3-5、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

4、投标文件的审查标准：

4-1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4-3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4-4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第87号的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

5-1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5-2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5-3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

5-4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5-5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5-6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

5-7、未通过符合性审查的投标文件。

6、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6-5、不同投标人的投标文件相互混装；

6-6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第五章   开标、评标和定标

一、开标

1、采购代理机构按规定的时间和地点组织公开开标会议，并通知采购人和所有投标人参加。

2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

3、合格投标人按规定提交合格的投标文件后到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，采购代理机构影像留存后，由投标人签字确认并领取本单位的投标文件（包含纸质及电子版）。

二、开标程序

1、开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人代表参加并签到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

2、开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督；

3、开标时，投标人认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出回避申请，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行；

4、开标时，由投标人代表检查各自递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封。唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，并由投标人的投标人代表及监督管理机构代表签字确认唱标内容；

5、开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，应当场提出，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行；

6、主持人宣布开标会议结束后，所有投标人代表应离场，请务必保持通讯工具的畅通（递交投标文件时填写的联系电话）。如遇评标委员会需要投标人澄清相关事项等情况，请投标人在接到电话后10分钟内达到现场。如因自身原因导致的无法到场，其自行承担相关责任和后果。

7、采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

三、合格投标人资格、资信证明文件审查

1、公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格、资信证明文件进行审查。

2、合格投标人要求：符合并提交招标文件要求的资格、资信证明文件。

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 提供根据投标文件资格资信证明文件的“承诺函”格式要求填写并签字盖章 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明 | 提供有效的证明文件原件或复印件加盖公章 |
| 3 | 投标人代表资格证明 | 根据投标文件资格资信证明文件的的格式提供法定代表人授权书及被授权人身份证原件（附法定代表人及被授权人身份证正反面复印件均加盖公章，法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人身份证原件及身份证正反面复印件均加盖公章） |
| 4 | 投标人或其法定代表人未被列为失信被执行人 | 提供信用中国及中国政府采购网查询记录截图加盖公章，截止时点为招标文件发出之日起至投标文件截止时间之前。对未按要求提供报告/截图内容或被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。 查询方法： 信用中国(www.creditchina.gov.cn)→信用信息→进入公司查询页面→下载含有生成时间的信用信息页面并加盖公章。 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）→政府采购严重违法失信行为记录名单→输入企业信息查询→打印查询结果截图加盖公章。 |
| 5 | 投标保证金交纳凭证 | 提供银行出具的保证金交纳凭证复印件加盖公章 |
| 备注 | ①以上内容为合格投标人的必备要求，合格条件详见本表 “评审合格标准” 的要求。 ②各投标人须在投标截止时间之前提供上述资格、资信证明文件并单独密封与投标文件同时递交。 ③投标人自行承担因以上内容缺项或某项达不到要求的而不得进入评标的后果。欠缺其中任何一项或未按要求封装的，按无效文件处理。投标人须保证资质文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由投标人承担法律责任。 ④上述资格、资信证明文件需在投标文件中附一套加盖投标人公章（鲜章）的复印件。 |  |

3、合格的投标人方可进入评标。

四、评标

1、评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法 》财政部第87号的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员通过随机抽取的方式确定，采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具评标代表授权函。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上，或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

2-6、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密。

3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优；合理低价；禁止不正当竞争。

4、评标办法

4-1、本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

4-2、评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

5、评标须知

5-1、凡属于对投标文件的审查、澄清、比较和评标的有关资料、中标候选人的有关情况以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

5-2、在投标文件的评审和比较、中标人的确定以及合同的签订过程中，投标人向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5-3、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。投标人应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但不得寻求或建议对投标价格和投标文件的实质进行变更。

5-4、所有符合资格的投标人的投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

6、评标工作程序及内容

6-1、评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6-2、投标文件符合性审查内容：对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括商务符合性和技术符合性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

6-2-1、有效性审查内容：包括投标文件制作、装订、签署及盖章，招标文件中规定的投标无效情形。

6-2-2、商务性审查内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性（分项报价表）、交货地点、交货期限、付款方式、质量保证和售后服务承诺及措施、经营信誉、对招标文件的响应等商务评审内容。

6-2-3、技术性审查内容：包括所投产品的设计、制造、技术方案质量保证及措施、所报内容的先进性、安全性和可靠性，可维护性，技术要求偏离等技术评审内容，任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不响应技术要求。

6-3、澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6-4、比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6-5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6-6、推荐中标候选人名单：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6-7、编写评标报告：评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7、评标过程的保密性

7-1、评标在严格保密的情况下进行，有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7-2、评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

五、评分标准

1、 评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2、本次综合评分的因素是：投标报价、技术水平、履约能力、售后服务及投标文件规范性等。

3、 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4、在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

4-1、文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

4-2、投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

4-3、认定的与招标文件规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

4-4、认定的其他非实质性偏离。

5、综合评分明细表

5-1、综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

5-2、 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

5-3、各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5-4、评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选人。评标委员会依据评审结果写出评审结论报告，送采购人审定。

5-5、采购代理机构在整个评标工作结束后，将把售标、开标、评标及推荐中标全过程的情况以书面形式（评标报告）报送采购人审核。

5-6、综合评分明细表

满分：100分，综合评分法。各分项分值所占比重分配如下：

| 序号 | 评审因素与分值 | 价格 权值% | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （30分） | 30% | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 1、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业、监狱企业、福利企业等产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 2、计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 2 | 技术水平(40分) | 40% | 1、基本分30分：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得30分；“★”号参数负偏离一项扣2分，非“★”号参数负偏离一项扣1分，扣完为止； 2、加分（最高加10分）：投标产品技术指标、参数优于招标文件要求的相应技术指标、参数，并且对采购人使用有实质性能提升，经评标委员会一致认可的可进行相应加分，“★”号参数优于一项加2分，非“★”号参数优于一项加1分，加分最多加10分。 | 投标人需尽可能多的提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图、产品彩页、检测报告等）予以佐证技术参数响应情况，如因未提供相关证明材料自行承担技术参数被视为负偏离的风险。 |
| 3 | 履约能力（15分） | 15% | 1、商务响应必须完全符合招标文件要求，优于处需做详细阐述说明，根据优劣程度计0-2分； 2、提供针对本项目的实施方案，根据整个项目的技术配置方案、安全保障措施、组织安全进度、具体人员投入、财力调配和运输派送等方面进行综合评分：优良计6-9分，一般计3-6分，差的计1-3分，未提供者不计分； 3、提供2016年11月至今同类业绩，每份计1分，计满4分为止。（投标人或投标产品的业绩均可） | 1、商务响应优于处未提供详细阐述说明的不计分； 2、投标文件中需提供合同复印件加盖公章（原件现场备查）。 |
| 4 | 售后服务（15分） | 15% | 1、提供完整、可行的培训方案，明确具体培训方式、时间、地点、人员以及培训内容情况按优劣计分，优良计5-7分，一般计3-5分，差计1-3分，未提供者不计分； 2、提供详细完整的售后服务方案。包含但不限于：日常维护，应急响应速度及措施，备品备件计划，质量保证承诺、本地化服务等进行综合评定，优良计5-8分，一般计3-5分，差计1-3分，未提供者不计分。 | 提供详细的培训及售后服务方案和其他售后服务能力证明材料。 |

六、特殊情况处理

1、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

2、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

3-1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3-2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

七、定标

1、评标委员会依据评标办法，对投标文件进行评审、澄清、比较等程序后，在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下进行综合评审，向采购人提出书面评标报告并推荐合格的中标候选人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，并向采购代理机构出具《定标复函》。

3、在招标有效期内，采购代理机构自接到采购人的“定标复函”之日起2个工作日内，在中国政府采购网上进行公告中标结果，并同时向中标人发出中标通知书。公告期限为1个工作日。其他投标人若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

第六章  合同签订

一、合同授予

1、中标通知书是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

2、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

3、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十（10%）。

二、签订合同

1、自中标通知书发出后（30）个日历日内，中标人应按招标文件的要求及时与采购人签订合同。

2、中标人因自身原因无法与采购人签订供货合同，或未能按照规定的时间与采购人签订合同，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，还应当对损失部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

3、中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与第二中标候选人签订政府采购合同，或者重新组织招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

第七章 其他

一、招标代理服务费

1、中标服务费的收取：以中标金额作为计算基数,参照国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534号)规定，服务费在标准的基础上下浮35%,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。

2、招标代理服务费应按下列要求的方式交纳到指定账户。

招标代理服务费支付方式：银行转账或汇款

招标代理服务费账户名称：陕西万德招标有限公司

开户行：中国银行西安南二环支行

帐号：103673241394

二、质疑与投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》和《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1、质疑

1-1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1-2、接收质疑函的方式：投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料；

1-3、接收质疑函的联系方式

1-3-1、联系部门：陕西万德招标有限公司招标部

1-3-2、联系电话：029-82309222/82309333转801

1-3-3、联系地址：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座15层B区

2、投诉

投标人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章制度的，有权向有关行政监督机构投诉。

三、其他

1、如果发生下列情况，采购人和采购代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：

1-1、因重大变故，招标任务取消的；

1-2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1-3、符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

1-4、所有投标人的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的。

2、拒绝商业贿赂

2-1、采购方、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2-2、投标文件中必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），并保证投标文件正、副本中一致。

- 采购需求

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾焚烧实验装置 | 多功能粉碎机主要技术参数： ★1、粉碎程度：55-300目 2、主体材质：不锈钢 3、电机转速：≥33000转 4、额定电压：220V 5、建议时间：≥1min 6、产品功率：≤1400W 行星式球磨机主要技术参数： ★1、控制方式：变频无级调速，LED显示，自动定时正反转、定时关机 2、调速方式：变频调速 3、传动方式：齿轮传动 4、工作方式：两个或四个球磨罐同时工作 5、运行方式：连续单向、连续换向、定时单向、定时换向 6、最大装样量：每罐最大装料物料和磨介不超过容积的三分之二 7、进料粒度：土壤料≤10mm，其它料≤3mm 8、出料粒度：最小可达0.1um（即1.0×10mm-4） 9、转速比（公转：自转）：1：2 10、转速(自转)：0～580转/分 11、最大连续工作时间（满负荷）：72小时 （定时器0-9999h） 12、电机功率：根据球磨负荷重量不同，主要功率有0.75KW，1.5 KW，2.2KW， 3KW，4KW，5. 5KW，7.5 KW等。 13、球磨罐各种材质可选：玛瑙、氧化锆、不锈钢、尼龙、聚四氟乙烯、聚氨酯等 14、球磨罐规格可选：50ml，100ml，250ml，300ml，450ml，500ml等 15、球磨介质可选：玛瑙、氧化锆、氧化铝、不锈钢等 玛瑙研钵主要技术参数： 1、内径：约100mm 2、外径：约118mm 3、深度：约30mm 氧弹量热计主要技术参数： 1、仪器热容量：约10000J/K ★2、热容量重复性误差：≤0.3% 3、测温范围： 8-40℃ 4、温度分辨率：≤0.001℃ 5、氧弹容积：≥300ml 6、内筒容积：≥2000ml ★7、内外筒材质：紫铜镀铬，为椭圆型特殊模具制成。使用内筒不生锈· 不结垢· 无氧化·大大减少了仪器的故障率。 8、氧弹密封性：充氧压力2.6-3.5Mpa无漏气 ★9、氧弹耐压性：≥18Mpa水压 10、搅拌功率：≥3W ★11、搅拌速度：内筒≥355r/min 12、搅拌方式：电机直插内筒搅拌 13、电源： 220V±10V,50Hz 14、环境条件：室温10-35℃，湿度≤80% | 1 | 套 |  |
| 2 | 生物质热解试验装置 | ★1、热解反应器材质：310S； 2、热解反应器尺寸：约Φ32*3*600mm，内置约Φ25*2*120mm 的半圆槽可装填物料； ★3、装填物料：生物质； ★4、物料加热控温精度：≤±12℃； 5、反应器操作温度：≥800℃，操作压力：常压； 热解炉加热温度：室温~1100℃可调； 6、加热炉加热形式：热辐射加热； 7、加热炉长：约400mm； 8、N2 量程：≥1000ml/min； 9、装置外形尺寸（长×宽×高）：约1000mm×700mm×1700mm。 ★10、反应器加热炉：加热炉为开式炉，设计为一段独立控温，炉长 约400mm，极限加热温度为 1100℃。 11、反应器：反应器材质为 310S，尺寸为约Φ32*3*600mm，操作压力：常压，操作温度：≥800℃，反应器内置约Φ25*2*120mm 的半圆槽可装填物料。 ★12、气路：该装置设计有一条载气气路，气路由玻璃转子流量计控制流量。 ★13、试验装置采用撬装结构，试验所需的设备均安装在共同撬体上，公用工程、水、电、气均配置标准接口。 14、装置采用 PID 二次仪表控制。 ★15、该装置阀门管件耐压等级不小于1000psi，优质的压力表选型保证了系统的气密性及安全性。 16、装置可以达到以下主要目标： 16.1 生物质热解实验； 16.2 能够实现反应炉温度独立 PID 控制； 16.3 能够实现温度 PID 控制； ★16.4 反应温度能够实现程控升温，升温速率可调； ★16.5 所有温度控制点均配有超温报警，自动联锁断电保护； | 1 | 套 |  |
| 3 | 厨余垃圾好氧堆肥综合 实验装置 | ★1、处理垃圾：≥25L/h。 2、最高使用压力0.1Mpa。 3、搅拌速度6~23转/分钟。 4、工作电源：AC 220V±10%、50Hz，单相三线制，功率<3KW，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 ★5、电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点。 6、装置外形尺寸（长×宽×高）：约700mm×450mm×1400mm。 ★7、密闭式反应发酵罐：≥30升，发酵罐的本体采用有不锈钢制成，配取样口3个，φ100mm卸料口。 8、304不锈钢筛盘承托层。 ★9、垃圾翻转装置：(配有180W调速电机、调速器、不锈钢搅拌器)发酵罐内装有垃圾翻转装置，对其垃圾进行均匀搅拌。 10、温度探针≥3套。 11、鼓风机：根据实验需要可进行垃圾好氧的处理。 ★12、渗滤液分离装置：气阀，气体流量计，放液阀，喷淋系统，卸料口。 13、渗滤液箱：白色PP板、厚度约10mm，水箱底板上安装有放空阀，方便将水排净。 14、台面、拉丝银双色板标牌。 ★15、双面亚光密纹喷塑电控箱、漏电保护开关、电压表、带灯自锁按钮开关、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作。 16、公元ERA配套连接管道和阀门、弯头。 17、不锈钢框架实验台（约30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。 | 6 | 套 |  |
| 4 | 有机物厌氧发酵实验 装置 | 1、工作温度范围：35~40℃、湿度范围：80~85%。 ★2、处理垃圾：50～65L/h。 3、最高使用压力≥0.1Mpa，最高使用温度：60度。 4、加热功率≥1.5kw，控温系统精度：≤±1度。 ★5、搅拌速度6~23转/分钟。 6、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率<3KW，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 ★7、电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点。 8、装置外形尺寸（长×宽×高）：约1100mm×450mm×1400mm。 ★9、带有夹层的厌氧消化罐1个：本体采用有304不锈钢材质、约φ400mm×高700mm、有效容积不小于60升。 10、304不锈钢筛盘承托层。 11、进料口：约φ100mm，卸料口：φ100mm卡套式连接，方便卸料。 12、取样口三个：约φ30mm。 13、温度检测装置3套：按高中低布置。 ★14、渗滤液分离装置：压力表，气阀，氧气入口，出气口，沼气出口阀，放液阀，喷淋系统。 ★15、垃圾翻转装置：配有180W调速电机、调速器、不锈钢搅拌器，发酵罐内装有垃圾翻转装置，对其垃圾进行均匀搅拌。 ★16、保温装置(不锈钢水浴锅)：含加热与温度控制系统，加热罐，装置采用保温水套的形式。 17、采气装置：含水封瓶、湿式气体流量计，发酵后的沼气可由湿式气体流量计进行计量，计量精度高。 18、气泵、气体流量计：设备配有充氧泵，根据实验需要可进行垃圾好氧的处理。 19、渗滤液箱：白色PP板、厚度10mm，水箱底板上安装有放空阀，方便将水排净。 20、台面、拉丝银双色板标牌。 ★21、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱、漏电保护开关、电压表、带灯自锁按钮开关、温度显示器3个、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作。 22、公元ERA配套连接管道和阀门、弯头。 23、不锈钢框架实验台（约30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 电子废物固化处理设备 | 一、实验目的 1、了解固化处理的基本原理及处理方式。 2、初步掌握用固化法处理有害废物的研究方法。 3、熟悉固化体的毒性浸出方法。 二、技术指标 1、搅拌锅：不锈钢材质，调速可调。 ★2、振动台：振动频率≥2800次/分钟，振幅0.4-0.6mm，功率0.55KW，最大载重75KG。 3、装置外形尺寸（长×宽×高）：约1500×450×800mm。 ★4、搅拌锅，拌和铲，混凝土振动台，模子3个，双面亚光密纹喷塑电控箱，不锈钢支架等组成。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 破碎与分选实验装置 | 颚式破碎机主要技术参数： 1、进料口尺寸：约100×60mm 2、进料粒度：≤60毫米（100×60mm） ★3、出料粒度：0.2-15毫米 4、出产量： 45-550公斤/小时 5、主轴转速： ≥600转/分 6、配套动力： ≥1.5千瓦 卧式风力分选机主要技术参数： 1、工作原理： 本设备筛网为圆筒状，置于机体内，物料通过螺旋输送系统后，和气流混合、物化进入网桶内：通过网桶内风轮叶片使物料同时受离心力利旋风推进力，从而迫使物料喷射过网，由细料出口排出，不过网的物料沿网筒壁从粗料口排除。 2、特点： 整机体积小，重量轻、平稳无振动、无噪音、密闭性能好、无粉尘、效率高； ★3、可单机或多机配套使用，长时间连续运行，安全可靠； 4、壳体结构新颖，安装简单，控制方便； ★5、该机可同气力输送系统配套，直接串入风路，节约资源； ★6、新式设计：气体保护系统能将净化后的空气输至设备两端，有效的降低设备在运转过程中所产生的温度；对轴承形成气体隔离层，从而杜绝粉尘的进入，有效的延长轴承使用寿命，减少保养率； ★7、宜筛物料： 钛白粉/镁粉/铁粉/锌粉/铝粉/铜粉/石墨粉云母粉/矿粉糖粉/淀粉/米粉/豆奶粉等各种粉末类物料； 技术参数： 8、整机长宽高尺寸：约1200*400*1000mm； 9、材质：Q235A； 10、适用：500目以下筛分； 振筛机主要技术参数： 1、直径cm：约20 2、振动次数min：≥1400 3、筛分范围目：20-200目 4、电机功率w：≥120 5、电压v：220 6、尺寸mm：约280x320x750 | 1 | 套 |  |
| 7 | 干燥脱水装置 | 1、实验目的：本装置主要由吸泥泵、板框过滤器、恒压系统、混合料浆罐、计量槽等组成。可测定恒压过滤条件下的过滤常数K、Qe、θe ，计算出物料常数K及压缩性指数S等。并掌握过滤的基本方法。 ★2、滤膜直径：约Ф100mm。层数：不少于10层。滤膜孔径：0.3、0.45、 0.65、0.8、1.2（µm）。滤膜：pH值2～9。过滤压力（Kg/cm2）≥0.45。滤膜耐压耐温：3～4kg/cm2。120℃。过滤介质（微孔滤膜）（um）0.8。水流量（T/h）1.5～2。 ★3、设备主要材质：全套304不锈钢。 4、运行控制方式：开关控制。 5、工作电源AC380V、50Hz、功率750W，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 ★6、电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。 7、装置外形尺寸（长×宽×高）：约800mm×400mm×650mm。 8、配不锈钢板框压滤机组件。 ★9、轻型卧式多级离心泵：扬程不少于20M。 ★10、不锈钢储液罐，液体出料阀。 11、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱、漏电保护器、电压表、带灯自锁按钮开关、线槽等组成。 12、公元ERA配套连接管道和阀门、弯头。 13、不锈钢框架实验台（约30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 污泥比阻装置 | 1、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率≥300W，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 ★2、电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点。 3、装置外形尺寸（长*宽*高）：约700mm*450mm*1200mm。 ★4、吸滤瓶：透明有机玻璃材质，约φ150*250mm、吸滤垫。 ★5、1000ml计量管、陶瓷布氏漏斗（φ100）、真空表、抽气接管、连接管道、真空调节阀：放气阀、渗漏阀。 ★6、真空泵：抽气速度≥5m3/h，极限压力≥1.8Pa，电机功率≥180W。 7、台面、拉丝银双色板标牌标注主要组成单元。 8、不锈钢框架实验台（约30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。 | 1 | 套 |  |

第四部分  商务要求

一、交货期限及地点

1、交货期限：自合同签订后30个日历日内供货完毕交付验收。

2、交货地点：西北农林科技大学指定地点。

二、付款方式

1 、国产产品支付方式：

采购人在货物验收合格（签署验收单）安装调试运转正常后一次性支付合同款的100%，中标人在签订合同前向采购人交纳中标总金额的5%作为履约保证金，待项目验收合格质保期满12 个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后在10个工作日内通过银行电汇方式付给乙方全额货款（无息）。

2、设备运行满12个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次性

向中标人退还履约保证金（无息）。质量保证期内，若设备运行出现问题，中标人应及时提供服务，从问题被彻底排除之日算起，质量保证期顺延。

3、因项目拨款审核审批环节较多，有可能不会及时足额到位，中标人应予以谅解，并不得以此为由影响供货及追究采购人责任。资金一旦到位，采购人将及时予以支付。

4、中标人应随时向采购人使用部门单位报告项目执行进展情况。

三、质量保证

1、质保期为终验合格后不少于 12个月。（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。投标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

四、合同实施

1 、中标人应在合同签订后7个日历日内安排人员与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2 、若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

五、运输、安装、调试及人员培训：

1、中标人负责设备的运输安装调试及使用单位人员的培训。

2、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

3、运输方式：公路/铁路/空运/海运等

4、运杂费一次包死在总价内，包括生产厂商到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

5、现场培训：每套设备安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

6、服务承诺：投标人应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

六、验收

1、 项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用15个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《验收单》。

2、验收不合格的中标人，必须在接到通知后7个日历日内进行整改，确保项目通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标人。

3、验收依据（包括但不限于）：

3-3-1、合同文本及合同补充文件（条款）；

3-3-2、生产厂家相关佐证资料；

3-3-3、招标文件；

3-3-4、中标人的投标文件及公开澄清函（如果有须提供）；

3-3-5、合同货物清单。

七、售后服务

中标人提供的售后服务符合国家强制标准或行业标准。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第五部分  合同条款（参考格式）

使用单位：                      经费来源：

计划编号：CG202 -               合同编号：CG202 -  GN

# 国产货物采购合同书

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处

乙方：

年  月  日，西北农林科技大学             采购项目，按照采购程序，经学校物资采购领导小组会议同意，委托       公司通过     方式确定（招标编号：    ），乙方获得该项目第   包设备的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

人民币（含税）合计：        （大写）

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的货物必须是原厂生产的全新合格产品。

2、乙方提供产品涉及的专利权应符合中国的相关法律要求，由此导致与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成伤害的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供产品的制造许可证明。

5、乙方产品性能必须与其标示的技术指标相符合，并符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准。

三、产品运输方式及到货验收时间

1、产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3、到货及验收时间：   年  月  日前到货。到货后5个工作日内乙方完成安装调试及培训，10个工作日内甲方组织验收。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为   年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为   小时，   小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

五、技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1—3人的操作、保养及维修培训。

六、付款

1 、国产产品支付方式：

采购人在货物验收合格（签署验收单）安装调试运转正常后一次性支付合同款的100%，中标人在签订合同前向采购人交纳中标总金额的5%作为履约保证金，待项目验收合格质保期满12 个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后在10个工作日内通过银行电汇方式付给乙方全额货款（无息）。

2、设备运行满12个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次性

向中标人退还履约保证金（无息）。质量保证期内，若设备运行出现问题，中标人应及时提供服务，从问题被彻底排除之日算起，质量保证期顺延。

3、因项目拨款审核审批环节较多，有可能不会及时足额到位，中标人应予以谅解，并不得以此为由影响供货及追究采购人责任。资金一旦到位，采购人将及时予以支付。

4、中标人应随时向采购人使用部门单位报告项目执行进展情况。

付款信息：单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3、若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向杨陵区人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西 杨凌 西北农林科技大学

十一、本合同书一式六份，甲方四份（校国资处二份，使用单位二份），乙方一份，招标代理公司一份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处（盖章）

代表：

地址：陕西    杨凌

电话：029—87082444

甲方使用单位：西北农林科技大学             （盖章）

单位采购工作组负责人：

电话：029—

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年   月   日

附件：具体配置及详细技术指标

附件：具体配置及详细技术指标

一、配置详单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、技术指标：

第六部分  投标文件格式

投标文件编制说明

1、陕西万德招标有限公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按招标文件所列目录有格式要求的从其要求提供的内容，做出逐一明确的答复；无格式要求的可自拟；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，按规定分别装订成册。

政府采购项目

项目编号: CG2020-124ZBWD408-04

西北农林科技大学农业资源与环境科学实验教学示范中心仪器设备升级改造项目

投标文件

投 标 单 位：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1． 投标函（格式）

2． 开标一览表（格式）

3． 投标分项报价表（格式）

4． 技术响应偏离表（格式）

5． 商务响应偏离表（格式）

6． 资格、资信证明文件（格式）

- 7.  投标人基本情况表（格式）

8.  2017年11月至今同类业绩（格式）

9.  投标人本项目管理、技术、服务人员情况表（格式）

10. 厂家证明资料

- 11. 售后服务

- 12. 投标人认为有必要说明的事宜

- 13. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

- 14. 投标声明书（格式）

- 15. 小微企业声明函

- 16. 残疾人福利性单位声明函

- 1.投标函（格式）

投 标 函

致：陕西万德招标有限公司

根据贵单位         （招标项目名称）    项目（项目编号）的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件一式六份，其中正本一份，副本四份，电子文件（U盘）一份。另开标一览表一份，资格资信证明文件一份。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金拒绝投标的条款。

5、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

6、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的服务。

8、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

9、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

10、投标有效期为自开标之日起     个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

投标人代表签字：

联系电话/手机：

年    月    日

- 2.开标一览表（格式）

开标一览表

投标人名称：

| 项目编号 | 投标报价 （人民币:元） | 交货期 （日历日） | 质保期 （月） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG2020-124ZBWD408-04 |  |  |  |  |
|  | 总计（大写） ： |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备价、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用；

- 2、“开标一览表” 应按投标总价以包为单位填写，除了单独密封递交外，同时应保证投标文件的正、副本中仍有此表且一致，如有遗漏，将视为无效投标；

3、此表中任何信息与投标文件其他处不一致的，以用于唱标的“开标一览表”为准；

4、报价精确到元。

投标人代表签字：                  （投标人单位公章）                                   日 期：

- 3.投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

投标人名称：                                                                           项目编号：

| - 序号 | - 招标文件产品名称 | - 所投产品名称 | - 品牌 | - 规格型号 | - 制造厂家 | - 单位 | - 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 分项报价合计大写（人民币元）： |  |  |  |  |  |  |  | - ￥： |  |

注：1、本表应按“投标分项报价表”规定的要求填写，详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“投标分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、 投标人在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。

4、 如是进口设备，须在表格备注中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，投标人以进口产品进行投标时，将视为无效投标；

5、根据实际情况可对具体附属服务项目进行说明。

投标人代表签字：                  （投标人单位公章）                                   日 期：

4．技术响应偏离表（格式）

技术响应偏离表

投标人名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件 技术要求条款 | 投标文件 技术响应条款 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应按照招标文件第三部分“采购需求” 的顺序对应填写，须把招标项目的所有产品的主要技术参数列入此表；“偏离情况”需根据实际情况填写“正偏离、响应或负偏离”；“说明” 需根据所列的偏离情况详细说明正负偏离在何处；

2、按照响应的技术参数尽可能的提供证明材料复印件予以作证；

3、技术响应内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）投标人未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效投标文件的风险。

投标人代表签字：                  （投标人单位公章）     日 期：

5． 商务响应偏离表（格式）

商务响应偏离表

投标人名称：                                         项目编号：

| 序号 | 条款 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表应按照招标文件第四部分“商务要求”填写，须对商务条款逐条响应，并保证响应的真实性；“偏离情况”需根据实际情况填写“正偏离、响应或负偏离”；“说明” 需根据所列的偏离情况详细说明正负偏离在何处；

2、投标人未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效投标文件的风险。

投标人代表签字：                  （投标人单位公章）    日 期：

6． 资格、资信证明文件（格式）

6-1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件承诺函（格式）

承 诺 函

- 致                   （采购代理机构名称）：

本公司 （公司名称）参加 （项目名称、项目编号）的招标活动，现承诺：

一、我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、我公司满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
　　（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

三、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、同时也满足本项目招标文件规定投标人资格、资信要求，并未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人法定代表人签字：           （投标人单位公章）  日期：

6-2、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明

（附有效的证明文件复印件加盖公章）

6-3、投标人代表资格证明（格式）

法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目，（项目编号：          ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。授权期限              天。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：                  （盖章）

日    期：

附：1. 法定代表人身份证正反面复印件（均加盖公章）

2. 授权代表身份证正反面复印件（均加盖公章）

6-4、投标人或其法定代表人未被列为失信被执行人

（附信用中国及中国政府采购网查询记录截图加盖公章，截止时点为招标文件发出之日起至投标文件截止时间之前。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录。）

查询方法：

信用中国(www.creditchina.gov.cn)→信用信息→进入公司查询页面→下载含有生成时间的信用信息页面并加盖公章。

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）→政府采购严重违法失信行为记录名单→输入企业信息查询→打印查询结果截图加盖公章。

6-5、投标保证金交纳凭证

（附银行出具的保证金交纳凭证复印件加盖公章）

7.  投标人基本情况表（格式）

投标人基本情况表

投标人名称：                                         项目编号：

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数 |  |  |  |
| - 企业资质 - 等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |

- 投标人法定代表人签字：           （投标人单位公章）  日期：

8.2017年11月至今同类业绩（格式）

- 8-1.类似项目业绩一览表（格式）

- 类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8-2.投标人所列业绩须提供有关书面证明材料

9. 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表（格式）

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

投标人名称：                                         项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 人 员 | .... |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 | ..... |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 | ..... |  |  |  |  |

注：1、投标人应按招标文件要求提供为本项目服务及售后工作人员相关证明材料，便于评标委员会予以综合评定。

2、投标人自行承担因资料不齐而导致在评分时被扣分的风险。

投标人代表签字：                  （投标人单位公章）    日 期：

10.厂家证明资料

注：投标人应按招标文件要求提供材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的可自拟。

- 11.售后服务

注：投标人应按招标文件要求提供售后服务材料，有格式要求的从其要求（后附格式），无格式要求的可自拟。

售后服务机构（格式）

投标人在陕西省境内若有售后服务机构，则应提供售后服务机构证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出。

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人将核实中标人承诺的服务机构，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。

- 12. 投标人认为有必要说明的事宜

注：投标人可根据招标文件要求结合自身经验自拟。

- 13. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
    3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
    5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
    7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
    9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

            承诺单位（盖章）：                        
            投标人代表（签字）：

地    址：

邮    编：                                
            电    话：

年    月     日

- 14. 投标声明书（格式）

投标声明书

- 致                   （采购代理机构名称）：

- 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重声明如下：

- 一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 四、投标文件中提供的能够给予采购人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

- 本单位对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人法定代表人签字：                  （投标人单位公章）    日 期：

- 15. 小微企业声明函（格式）

小微企业声明函

- 致                   （采购代理机构名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加         单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：

注：投标人为非小微企业的，可不提供此声明。

- 16. 残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

- 致                   （采购代理机构名称）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

本页以下无内容

資料獲取：曹国霞

文件編寫：饶  宁

文件審核：曹国霞